“气相色谱分析仪（进口）设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱分析仪 （进口设备） | 手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。 1.2 柱箱容积：13.7dm3 1.2.1 操作温度 最高：450℃ 最低：室温以上2℃ （使用干冰时，-50℃） 1.2.2 温度程序控制 1.2.2.1 可设定升温速率：±250℃/min 2.2.2.2 程序升温的阶数:32 阶33平台 2.2.2.3 控温准确性：0.01℃ 2.2.2.4 冷却速度：从450 降到50℃约3.4分钟 2.2.3 具有柱箱温度的自动保护功能 2.2.4 内置氢气传感器（选配件），实时监控泄漏，确保安全使用 2.2.5 键盘设定程序升温 2.2.6 具有交互模式的彩色触摸屏进行操控 屏幕尺寸: 7英寸 清晰度: 800 × 480 亮度: 270 (Cd/m2) 1.3 色谱柱系统 2.3.1 柱箱内可更换色谱柱。配置智能灯可照亮柱箱内空间，方便安装/更换色谱柱 2.3.1.1 可安装不锈钢和玻璃填充柱 2.3.1.2 可安装熔融石英毛细管柱 2.3.2 流路系统 2.3.2.1 双柱双流路系统 2.3.2.2 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元2.3.2.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能 2.3.2.4 具有恒定的线速度控制功能 2.4 进样口：最多可同时安装三个独立控温的进样口 2.4.1 毛细柱进样口 2.4.1.1 分流/不分流毛细管进样口 2.4.1.2 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定 2.4.1.3 最高温度：450℃ 2.4.1.4 压力设定范围：0~1035kPa 2.4.1.5 升压速率设定范围：-400 - 400 kPa/min 2.4.1.6 压力程序的阶数：7 2.4.1.7 分流比设定范围：0~9999.9 2.4.1.8 流量设定范围：0~1300mL/min，He 0~600mL/min，N2 2.4.1.9 具备ClickTek技术（包含智能锁、智能扣、智能规、智能灯），不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱。 2.4.2 冷柱头进样口（OCI） 2.4.2.1 最高使用温度：450℃ 2.4.2.2 压力设定范围：0~1035kPa 2.4.3 程序升温进样口 2.4.3.1 最高使用温度：450℃ 2.4.3.2 压力设定范围：0~1035kPa 2.4.3.3 升温速率：≤250℃/min 2.5 检测器: 最多可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制 2.5.1 检测器的数据采集速率：所有检测器均可达到500Hz (2ms)的采集速率 2.5.2 带先进压力控制的热导检测器（TCD） 2.5.2.1 最高使用温度：400℃ 2.5.2.2 具有过热保护功能 2.5.2.3 灵敏度：20000mv.ml/mg (癸烷) 2.5.2.4 动态范围：105 2.5.2.5 热导丝：铼-钨丝 2.5.2.6 池体积：4uL 2.5.2.7 数据采集速度：500Hz 2.5.2.8 双灯丝结构，其中一根灯丝作参比 2.5.3 带先进压力控制的氢火焰离子化检测器（FID） 2.5.3.1 最高使用温度：450℃ 2.5.3.2 自动点火功能 2.5.3.3 最小检测限：1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) 2.5.3.4 动态范围：107 2.5.3.5 数据采集速度：500Hz 2.5.4 带先进压力控制的电子捕获检测器（ECD） 2.5.4.1 最高使用温度：400°C 2.5.4.2 检测限：4fg/mL (林丹) 2.5.4.3 动态范围：1x105 2.5.4.4 数据采集速度：500Hz 2.6 色谱数据处理系统LabSolutions 2.6.1 工作站：中英文，数据传输速率为500Hz (2ms) 2.6.1.1 可同时控制四台GC (9 个检测器) 2.6.1.2 可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能 2.6.1.3 满足GLP/GMP的需要：事件追踪，软件有效性，安全性，Part11适用性 2.6.1.4 满足网络化的要求 2.7 液体自动进样器 2.7.1 可自动分析样品数：150 2.7.2 进样体积： 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL 2.7.3 进样重现性: ≤0.5% 2.8 气体自动进样反吹阀 2.8.1 可实现气体样品的进样、反吹、切割功能，可一次进样通过切割实现两个检测器同时分析，可分析N2O 2.8.3 进样重现性: ≤0.5% | 台 | 1 |