“物理实验室设备”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算 编号 | 分项名称 | 物理实验室设备主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213215 | 动态迟滞回线实验仪 | 实验内容 1.观察铁磁材料的磁滞回线，包括初始磁滞回线。 2.测绘样品的基本磁化曲线，作u-H关系曲线。 3.计算样品的HC、Br、Bm和（Hm·Bm）等参数。 4.测绘样品的磁滞回线，估算其磁滞损耗。 5.改变不同的磁性材料，比较磁滞回线形状的变化。 6.相同的磁场强度下，改变正弦信号的频率，探究动态磁滞回线的面积的变化趋势。 技术指标 1.产品组成：功率信号源、实验装置、实验电路和实验平台等。 2.★实验装置：模块化、可组合式设计；线圈匝数灵活多变；磁芯材料可更换；整体装置学生可自由组装。 2.1线圈组件：2组，透明外壳；六抽头，可灵活调整接入电路中的线圈匝数。 2.2磁芯：U型对称式，碳钢、硅钢2种材料各一对，与匹配线圈可组合、分离；平均磁路长度l=140mm，最小截面积A=30 mm2。 2.3开放式实验电路板：R1： 1Ω、2Ω、3Ω，自由串、并联；R2：10kΩ、20kΩ、30kΩ；电容可选：1μF、4.7μF、10μF、22μF、47μF、100μF。 3.功率信号源：频率：20 Hz～200Hz可调，分辨率0.1Hz；输出电压Vpp：0～20V可调，分辨率0.1 V。 4.配套夹具一个，开口大小可调，带锁紧功能。 5.实验平台：一块。 | 套 | 14 |
| 2 | 213215 | 太阳能电池特性实验仪 | 技术指标 1.光具座标尺长45cm，分度值1mm。 2.辐射光源：100W卤钨灯，射灯形结构。输入：AC220V±10%、50Hz～60Hz。 3.电阻箱：四档，0欧~9.999千欧，精度1%。 4.★一体式主机设计，一个设备上可同时测量电流、电压、光功率，带电流、电压、光强输入口，带电压输出口。 5.光功率计：三位半数码显示。 6.★带高温保护装置，防止高温烧坏电池片； 7.配备采用金属封装性非晶硅电池片； 8.光功率量程：200W/m²，2000W/m²两档，精度5%。 9.电压表：三位半数码显示。与光功率计复用三位半表头。 10.电压表量程：0～2V，0～20V两档，精度3%。 11.电流表：三位半数码显示，完全独立。 12.电流表量程：0～2mA，0～200mA，精度3%。 13.测试仪电源：AC220V，25W。 14.直流电压源输出：0V~8V连续可调。 15.太阳能电池试件：开路输出2.5V±0.2V，有效感光面积50×50mm²。 16.光强采样器：测量范围0~2500W/m²。 | 套 | 14 |